目       录

目录-----------------------------------------------------------------1

一、测定原理---------------------------------------------------------------2

二、测定仪器的结构------------------------------------------------------3

三、仪器特点---------------------------------------------------------------3

四、主要技术指标---------------------------------------------------------4

五、计算范例---------------------------------------------------------------5

六、面板介绍及功能-----------------------------------------------------5

七、操作方法--------------------------------------------------------------5

碳酸盐含量测定仪使用说明

为了适应全国各油田测定岩石碳酸盐含量的分析任务，我厂集各种分析仪器的优点，研制成新型的岩石碳酸盐含量测定仪。该仪器有工艺先进、操作方便、测定速度快、数据准确可靠等优点，是较为先进的岩石碳酸盐含量测定仪。

- 测定原理

测定原理根据反应式：

CaCO3+2HCL=CaCL2+H2O+CO2

岩石中的碳酸盐与盐酸反应生成的二氧化碳气体压力由数字压力计测出。在相同条件下采用标准碳酸钙与盐酸反应生成的二氧化碳气体压力作为标准值，以此换算出岩石碳酸盐含量，即：

C=C1M1P／MP1

式中：C——岩石碳酸盐含量，%

C1——标准碳酸钙的含量，%

M——岩样的质量，mg

M1——标准碳酸钙的质量，mg

P——岩样中碳酸盐产生的CO2气体的压力，Pa

P1——标准碳酸钙产生的CO2气体的压力，Pa

二、测定仪器的结构

该仪器由反应筒、数字压力计和摇晃装置组成。

1．样品反应筒：该筒为带有丝扣的有机玻璃筒，筒盖与控制阀连接，盖与筒之间由“O”型圈密封，每个筒的空间容积相同。

2．数字压力计：该压力计由压力传感器和二次仪表组合而成，数字压力计是分别测出反应筒内二氧化碳气体的压力值。

3．振动摇晃装置：该装置由电动机与偏心机构成，振动摇晃装置是为了带动反应筒（10个）组来回摇动，加快岩样与盐酸反应的速度。

三、仪器特点

1．测定线性关系好。由测定原理可知，岩样中产生的二氧化碳气体压力大小必须与样品的质量成直线关系，采用同一碳酸盐含量的样品，称其不同质量分别测出二氧化碳气体压力值，绘出的关系图可知，它们的直线关系很好，证明该仪器测定原理是成立的。

2．测定数字重复性好。采用同一块样品经二次以上的重复测定，根据测定结果97%在允许误差范围内，符合规定碳酸盐含量测定标准。

3．分析数字准确可靠。采用标准碳酸钙含量和不同测定方法与该仪器的测定值相对比，它们的吻合程度都很好，均在允许误差范围内。

4．测定速度快、效率高，仪器制造成本低。

由于该仪器一次可测定5块样品，且设计有振动摇晃装置，加快碳酸钙与盐酸反应的速度，另外压力值由数字压力计直读，较为方便，因此，该仪器测定效率高，与美国仪器相比，工效可提高10倍，而价格是美国仪器的1/4。

5．设计合理、工艺先进、气密性好，由于我们采用磁铁投样新工艺，减少多接头连接，克服在测定中气体漏气现象，为准确测定数据提供了保证。

6．仪器的测定条件控制严格，我们在方法试验过程中，对不同室温、盐酸的用量和浓度、摇晃时间以及岩样质量多少等影响因素都做了对比试验，从而确定了各种情况下的测定条件，保证分析数据的准确可靠。

四、主要技术指标

电源电压：220V±10%  50Hz

输入功率：100W

工作条件：温度  5～40℃

测量范围：总含量0～100%

五、计算范例

用0.2g 99.99%的CaCO3放入杯1，加入15ml ，10%稀盐酸反应产生压力为9.0，洗净杯1后，再放入0.5g测试样品，加入15ml ，10%稀盐酸反应，产生压力为2.7，则计算方法如下：

99.99%×0.2×2.7

C＝                      ×100%＝１２％

0.5×9.0

六、操作方法

1．称取样品放入伞形器；

2．将伞形器插入杯盖中插孔，并用磁铁吸牢；

3．拧紧放入盐酸的反应筒；

4．关闭所有阀门，调节调零电位器，使显示值为0，调好后，关闭放空阀，取掉磁铁；

5．打开振荡开关，使其振荡15分钟；

6．打开阀1，读取压力值，并放空；

7．依此循环关闭放空阀，打开相应阀，读取压力。

北京恒奥德仪器仪表有限公司

18911282106  周晗