H20225立式去污机使用说明书

北京恒奥德仪器仪表有限公司

电话：010-51655247/51658042

网址：www.51658042.com

H20225型立式去污机使用说明书

# 一、主要用途及工作原理

H20225型立式去污试验机主要用于洗涤剂研究、检测机构和生产厂家对洗涤剂去污能力的评价，进行再沉积试验以及对产品质量的控制等方面。它的洗涤方式类同于家用波轮式洗衣机，由六个工作单元组成；通过圆弧齿同步带传动，带动六根搅拌叶轮往返式旋转，每个洗涤单元在完全相同的条件下同时进行，其测试结果更为切合实际洗涤条件，更准确、更合理。

# 二、结构说明

该机为台式外型，适用于放置在工作台或试验桌上，六根工作主轴垂直于台面平行排列，开始工作后便于操作者随时观察洗涤情况，恒温水浴槽位于设备前下方，上面盖不锈钢工作台面板，工作时与不锈钢洗杯构成封闭的循环水浴系统。

主传动机构位于设备后上方，仪表、电气控制组装成一体置于设备右上角，所有的按钮和仪表显示集中在一块操作面板上。

框架主要结构用方管组焊而成。

板式组合铝合金外壳，便于维修和维护。

# 三、技术参数

工作电压：220V、50Hz

电机功率：0.37KW

转速范围：30-200转/分

加热功率：1KW×2

温度误差：±0.5℃

压缩机功率：130W×2

工作单元：6个

外型尺寸：1220×550×740

重量：120Kg

# 四、安装于调试

1、本机需放在紧固的工作台或实验桌（台上最好垫一块厚5毫米的橡胶板）。

2、打开上盖，检查传动带是否脱落，检查张紧机构的固定螺栓是否松动。

3、清洗水槽内由于包装、运输掉入的杂物，用纯水洗净后，再加入34～45L纯水，约水槽的3/5深度，制冷时水位要求高于蒸发器最上面一圈。

4、主电源插座要求单相220V、50Hz的交流电。

# 五、使用

1、合上总电源，循环水泵开始工作。

如需加热将乒乓开关置于左方向；如需制冷将乒乓开关置于右方向；乒乓开关置于中间位置为不工作状态。

（注：该系统只有水箱达到要求水位时才能工作）同时变频器显示出转动速度；ZN48数字定时器，显示出运转时间；PXW7数字温控仪，显示出水浴温度。

- 出厂前转动速度设定160转，如需改变可按变频器∧、∨增、减键。

- 运转时间出厂设定为15分钟，如需改变时间，可按四个键调整。

- 水浴温度改变，需用PXW7温控器的▲、▼增、减键重新设定。

仪表其他键出厂时已调好,请勿随意调整，。

2、将6个不锈钢洗杯分别放入六个孔内，注意洗杯外上沿的销子要嵌入孔边的槽内。

3、把搅拌叶轮轴放入洗杯，并使底扎插入洗杯的轴座上，用手向上推搅拌轴联轴套，使搅拌叶轮轴套入连轴套内，放下联轴套。

4、将洗涤液分别注入各洗杯内。

5、待温度显示器显示的实际温度达到设定温度时，启动K1开关，并向各洗杯内同时投入标准污布，仪器系统开始工作，仅需操作K1。（面板右侧绿色圆型带锁定按钮）其中K1为首次启动，暂停操作用，K2为重新启动重复循环用。

6、当洗涤时间到达所设定时间时，搅拌叶轮自动停止转动，蜂鸣器发出报警，此时按K2，又可重复循环工作一次，并报警停止。

7、如果运行中途需要停机，可按下K1暂停键。使循环暂停（计时器停计时）停计时间操作人员通过再按K1键来控制和恢复循环。

8、试验结束后，取出污布，用自来水冲洗（按国标操作），将搅拌叶轮轴和洗杯取出，用清水洗后，空干待用。

# 六、故障及解决方法

1、带传动部分发出异常声音；

适当调节传动带张紧力，以满足传动要求

2、通电后，搅拌轴不启动；

检查传动主轴与曲柄的紧固螺丝是否松动。

3、循环水泵发出异响；

检查水槽的进、出口是否被堵，应保持进、出口畅通。

# 七、维护与保养

1、恒温水槽，补充纯水，使水位保持在3/5深度左右，严禁用自来水。

2、定期检查传动系统的紧固螺栓，防止松动影响正常使用。

3、试验完成后，应将洗杯和搅拌叶轮轴用清水洗干净，放在通风干燥处待用。

| 名 称 | 立式去污测定机 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 编 号 |  |  |  |
| 包装检验 |  | 包装人 |  |
| 主 机 | 1台 |  |  |
| 搅拌叶轮轴 | 6件 |  |  |
| 不锈钢洗杯 | 6只 |  |  |
| 十字头螺丝刀 | 1把 |  |  |
| 使用说明书 | 1份 |  |  |
| 产品合格证 | 1份 |  |  |
| 温度控制器说明书 | 1份 |  |  |
| 变频器说明书 | 1份 |  |  |
| 计时器说明书 | 1份 |  |  |
| 仪器罩布 | 1块 |  |  |