一、用途：

JCYB-200A智能数字微压计（智能压力风速风量仪）是一种高稳定多功能的测量仪器，适用于2000Pa范围内的气体的正压、负压和差压的测量，是各环境监测站、实验室、医药卫生、建筑空调供暖、通风、无尘室测试或标定压力的理想仪器，配上皮托管可直读测量气体流速和风量。

二、特点：

- 中文液晶显示。

- 压力、风速、风量值直读。

３．可输入皮脱管系数、空气密度、风口面积。

４．采用美国进口微压力传感器、超低功耗微电脑、高性能仪表放大器。

５．全触摸按键、数字调零、背光控制。

６．便携式、多功能、高分辨率、高精度、高稳定性。

７．具有测量值温度补偿和智能数值稳定功能。

８．低电池电压指示、电池电量指示，超压力量程指示。

９．使用三节5号碱性电池可连续工作100小时以上。

三、技术指标：

- 工作压力范围：

- 0－±2000Pa内各种量程（注：特殊规    格可定做）

- 风速范围：<60m/s。

c）风量范围：<999999m3/h。

- 最大过载能力：≤200％FS

3．准确度等级：  0.5级

4．分辨率：      1Pa

5．预热时间：    5~15分钟

6．电源：        使用三节5号碱性电池

7．重量：        ＜0.3kg

8．外形尺寸：    70×150×30（mm）

四、显示屏与键盘

1．显示屏：

压力： 0158Pa

风速： 16.23m/s

风量： 58419m3/h

按设置→↑↓键输入

2．显示内容：

a.压力：、风速：、风量：、温度：

b.皮托管系数：

c.空气密度：

e.风口面积：

f.电池电压低请更换电池

g.压力超出测量范围

- 键盘图：

智能数字微压计

北京恒奥德仪器仪表有限公司

开关

功能

设置

清23873零

测量

图8

4．按键：

- 开 关 键：每按一下，打开电源，再按一下，关闭电源。

- ►位移键：每按一下，数字光标向右移动一位。

- ▲上移键：每按一下，数字向上翻动一位。

- ▼下移键：每按一下，数字向下翻动一位。

- 测 量 键：设置结束后按测量键，存储并返回到测量状态。

- 设 置 键：用于皮托管系数、空气密度及面积的设定。

- 功 能 键：每按一下，打开液晶背光源，再按一下，关闭液晶背光源。

- 清 零 键：按清零键可自动进入清零状态。（在测量中禁止按此键）

五、使用方法：

- 开机状态：

按电源开关键，打开电源，仪器进入初始化状态。显示屏上显示的中文内容如上图所示。仪器预热5~15分钟，待显示的数据稳定后便可进行测量。

- 清零：在风量、风速、压力和温度的测量状态下，按清零键后可清除压力的初始值，使显示数据为《00000》

3．皮托管系数、空气密度、风口面积设定：

按设置键，当显示屏显示皮托管系数时，按►右移键，每按一下，数字光标向右移动一位。按▲上移键，每按一下，数字向上翻动一位。按▼下移键  每按一下，数字向下翻动一位（L型皮托管系数0.990－1.010、S型皮托管系数0.810－0.860）。设定后，再按设置键，设定空气密度方法同上；再按设置键，设定风口面积方法同上。

- 压力、风速、风量测量：

开机或按测量键可进入测量状态，仪器可测量并显示压力、风速、风量。

5．压力连接：

可用输气管将被测压力通过仪器的入口引入仪器气路。

- ：测量前仪器置零

仪器置零后，即可施加被测压力，仪器则显示被测压力值或

差压值。

- 量表压

用胶管连接嘴与被测压力源，测高于大气压接正压接嘴；测低于大气压接负

压接嘴。另一接嘴通大气、仪器示值即为表压。

通大气                     接压力源                     通大气

－  ＋

－  ＋

测正表压                     测负表压

- 测量差压

仪器正、负接嘴分别接高、低压力源，读数即为差压值。（如读数显示负值，

则为正、负方向接反，交换接嘴即可）。

接低压力源             接高压力源

－  ＋

- 测量风速：

仪器与皮托管按下图连接，用伯努利方程可计算流体中某一点流速V。

通风管道                             胶管

皮托管

－ ＋

气流

V＝ K     2△P／ρ

式中：

V         风速 ( m/s )

K         皮托管系数

△P       通过皮托管测得的动压 ( Pa )

ρ        流体密度 ( kg/m3 )

测量风量：

多点测量风速，求得风速平均值后，即可计算风量Q。

Q＝3600×V×F

式中：

Q        风量 ( m3/h )

V        平均风速 (m/s )

F        管道截面积 (m2)

六、仪器指示简介：

- 按开机键或按测量键：

仪器显示压力、风速、风量的中文提示和数据，如下图所示：

a.当风量：≤99999时，如下图所示：

压力： 0158Pa

风速： 16.23m/s

风量： 58419m3/h

按设置→↑↓键输入

a.当风量：>99999时，如下图所示：

压力： 0158Pa

风速： 16.23m/s

风量： 358978m3/

按设置→↑↓键输入

- 按设置键：

进入皮托管系数设定，显示如下图所示：

皮脱管系数:                     α=1.000

按设置→↑↓键输入

按测量键存储返回

温度： 20.5℃

- 按设置键：

进入空气密度设定，显示如下图所示：

空气密度:                     ρ=1.200kg/m3

按设置→↑↓键输入

按测量键存储返回

温度： 20.5℃

4．再按设置键：

进入风口面积设定，显示如下图所示：

风口面积:                     F=1.000m2

按设置→↑↓键输入

按测量键存储返回

温度： 20.5℃

七、注意事项：

- 仪器工作处须远离振动源、强电磁场。环境温度须稳定。

- 一般情况下，不得测量强腐蚀性的气体压力和液体压力。

- 测量压力不得超过允许过载压力范围。

- 当仪器显示《电池电压低请更换电池》时，必须更换电池。

- 当仪器显示《压力超出测量范围》时，必须停止使用。

- 仪器应周期检定。（暂定一年）

八、仪器成套性：

1. 智能数字微压计（智能压力风速风量仪）          1台

2.  仪器使用说明书                                       1份

3.  检验合格证、                           1份

九、仪器维修：

仪器损坏，如属制造质量问题，一年内免费修理，一月内可办调退手续。仪器销售后均实行终身维修。

# JCYB-2000A

智能数字微压计/正压计

使 用 说 明 书

北京恒奥德仪器仪表有限公司

010-51658042/51655247

网址:www.51658042.com