仪器的传感器采用国内最新的先进氧电极制造工艺技术，真正做到延长寿命，高稳定性，高精度，响应时间快；能抵抗多种有害气体的干扰（特别是氢气），仪器主机采用：A/D转换电路、数字显示器组装而成，它具有：操作简便宽量程0.00%-100%等特点，对下述各场合尤为适用。

1、对工矿企业环境、船舱、坑道、变压吸附制氮机制氧机、化工、化肥工业气体中氧含量的测定，对避免生产过程由于过氧而发生的系统爆炸，及防止检修人员在缺氧环境中发生窒息事故是很有效的。

2、对内燃机排气中氧含量及烟道气中氧含量的检测，以达到合理控制燃烧而节约燃料。

3、对粮食、果品、蔬菜、烟草、中草药、干果等的气调贮藏中进行氧含量测定

4、对医疗事业中呼吸机、麻醉机、高压氧舱婴儿保育箱以及宇航、潜水作业氧含量分析。

5、是中学，高等院校，医学院的物理，化学，生物等方面实验不可缺少的实验设备。

6、适应在气象部门电解制氢，空分制氧、制氮、制药厂针剂质检中的氧含量测定。

二、原理

仪器传感器为电化学极谱法隔膜氧电极，采用铂阴极，银一氯化银阳极，氯化钾作电解液，隔膜材料为聚四氟乙烯膜，些膜选择的透过氧。

电极反应如下：

阴极：O2+2H2O+2e→+4OH‐

阳极：Ag+Cl‐-e→AgCl

电极电流正比于气体中氧含量，经模拟转换和译码驱动，通过数字屏显示氧的百分含量。

三、技术性能

1、量程：                               精度

0－100％  最小分辨率为 1%           ±3%

0－50.00％   最小分辨率为 0.1%       ±1%

0－5.00％    最小分辨率为 0.01%      ±0.5%

2、使用环境温度：0～40℃；湿度：<90％

3、响应时间：5秒钟能指示氧浓度的90％（20℃时）。

4、采用方式：手捏吸气式。

5、电源：6F22-V9迭层电池。可连续工作200小时。

6、外形尺寸：125×70×25毫米。

7、重量：200克。

8、稳定性：8小时±1%。

四、使用方法

将开关旋转至50档位置，稳定3分钟左右（刚开机数字由大到小下降，下降是电极的平衡过程，属于正常现象），捏动吸气球2－3次，吸入新鲜空气，调21％旋钮，使液晶屏显示21.0。

上述工作进行完毕后，仪器可进行现场检测，把取样装置一头与被测气体出口连接；另一头连接吸气球，捏动吸气球3－4次待读数稳定后即可得到被测气体中的氧含量。如测定值高于50%将开关旋至100%，低于5%时将开关旋至5%档；以提高数据精度。检测结束后；将开关旋至OFF位置。

五，仪器的维护

仪器采用隔膜式氧电极，在干净的气体和相对温度85左右的环境中，一般可以用2年左右，如电极老化不能使用，立即将仪器寄回修复·维修费另计.

在使用时，随着使用时间延长，仪器灵敏度有明显下降，这是因被测氧气中有机物和灰尘沾污引起的，如在取样时将气体处理干净，即可解决，这是延长寿命的关键。

故障：

1.在测试时，仪器反映迟钝，定标后又有明显漂移，原理是电极头部有水蒸气或灰尘，请用药棉轻轻地沾去水球及灰尘即可排除。

2.如无法定标：隔膜沾污使透气率下降，有锋利物划破隔膜。电极老化，请寄回本厂修复.

3.如显示屏左上角出现“←”或“LOBAT”表示电池电压不足，应更换新电池.

注意：仪器如长时间使用，请将电池取出

注：OX-100A型为抗氢气干扰型.