一、简介

温度系列：该仪器采用铂电阻传感器，三位半或四位半数字显示。

体积小，重量轻，被广泛用于化学、生化、医学实验室及医学化验室等

场所。主要有以下特点：内含 8 位单片机芯片；采用单片机软件进行非

线性校正；选配接 RS－232C 接口，可与计算机通讯，并且提供计算机

接口软件范例。

温差系列：目前高等院校物理化学实验课程中的燃烧热测定、溶

解热测定以及电力、煤炭部门中的煤样发热量的测试，大多还使用贝克

曼温度计作精密温差测量，不仅整个实验过程的操作、记录及最终数据

处理的工作量大，而且贝克曼温度计调整麻烦，操作不慎易引起玻璃外

壳破损造成实验室汞污染。

该仪器功能和 Beckman 温度计相同，可用于精密温差测量。仪器

采用经过多次液氮－室温－液氮热循环处理过的热电传感器作探头，因

此，灵敏度高，复现性好，线性好等优点。仪器线路采用全集成设计方

案。可选配接 RS－232C 接口，与计算机接口(用户订货时，须特别指出)。

此外，在整个使用温度范围内，仪器自动实现换档功能，无须手动调节

平衡，使用方便快捷。

二、特点

1、电路中设计有 WATCHDOG 电路，具有高可靠性及高抗干扰性能。

2、采用低漂移前置放大器。

3、内含单片机和高分辨率低漂移采集芯片。

4、配有 RS－232C 接口，可与计算机通讯。

5、采用单片机软件法进行非线性校正。

6、全数字式标定。

7、选用高精度锰铜电阻作为电路参考。

8、重量轻，体积小，耗电省，测量精确。

9、采用全集成设计，寿命长，不易损坏。

使用方法

1、温度系列：

A：插上电源插头（传感器已固定连接至仪器），打开电源开

关。在使用前十分钟。

B:将温度探头置于被测物质或环境中，待面板上数值显示稳

定后即可读出被测温度值。

2、JDW-3F 型

A: 将探头插入恒温槽中。

B:插上电源插头，打开电源开关，4-1/2 位 LED 显示即亮。预热

5 分钟, 显示数值为一任意值。

C:待显示数值稳定后，揿下“置零”按键并保持约两秒，参考值

To 自动设定在 0.000 度附近。

D:改变槽内温度，等槽内温度稳定后读出温度值 T1，便可得：

T＝T1-To

若设定 To＝0.000 度，则T＝T1，与水银 Beckman 温度计相比，

使用方便、读数稳定。

E:每隔 30 秒，面板上的红色指示灯闪烁一次，同时蜂鸣器鸣叫 1

秒，以便使用者读数（面板上钮子开关拨向上方，蜂鸣器鸣叫；反之，

蜂鸣器不再鸣叫）。

F:在预热和揿下“置零”按键时，可能遇到仪器自动换档的情况，

稍等待即可。此外，为保证仪器精度和跟踪范围，每次测量的初值

To 通常应为 0.000℃左右，亦可保持在-10~+10℃之间；否则，应按 C

步骤作清零处理。

3、JDT-2A 型

A:将温度探头插入恒温槽中。

B:插上电源插头，打开电源开关，4-1/2 位 LED 显示即亮。预热 5

分钟，显示数值为一任意值，按温度／温差按键超过 1 秒后放开，仪器

切换为显示温差值。

C:待显示数值稳定后，揿下“置零”按键并保持约两秒，参考值

To 自动设定在 0.000 度附近。

D:改变槽内温度，等槽内温度稳定后读出温度变化值 T1，便可得：

△T＝T1－To 若设定 To＝0.000 度，则△T＝T1，与水银 Beckman 温度

计相比，使用方便、读数稳定。

E:每隔 30 秒，面板上的红色指示灯闪烁一次，同时蜂鸣器叫 1 秒，

以便使用者读数（如不需报时，则按住面板上报时开／关 1 秒钟，放开

后蜂鸣器不再鸣叫；如又需报时，则按住面板上报时开／关 1 秒钟，放

开后蜂鸣器鸣叫）。

F:在预热和揿下“置零”按键时，可能遇到仪器自动换档的情况，

稍等待即可。此外，为保证仪器精度和跟踪范围，每次测量的初值 To

通常为 0.000℃左右，亦可保持在－10～＋10℃之间；否则，应按 C 步

骤作清零处理。

4、JDT-4B 型

A:将两个温度探头插入恒温槽中。

B:插上电源插头，打开电源开关，LED 显示即亮。预热 5 分钟, 温

度显示窗口显示数值为温度值。温度/温差显示窗口显示温差值，如需

观察温度值，按键温度/温差 1 秒左右后放开，仪器切换为显示温度值。

C:测量温差时，待显示数值稳定后，揿 下“置零”按键并保持约

两秒，参考值 To 自动设定在 0.000 度附近。如需防止使用者在测量过

程中误按置零键，可先按“锁定”键，见到“锁定”指示灯亮，计时窗

口开始循环计时。

D:改变槽内温度，等槽内温度稳定后读出温度值 T1，便可得：T

＝T1-To 若设定 To＝0.000 度，则T＝T1，与水银 Beckman 温度计相比，

使用方便、读数稳定。

E:在预热和揿下“置零”按键时，可能遇到仪器自动换档的情况，

稍等待即可。此外，为保证仪器精度和跟踪范围，每次测量的初值 To

通常应为 0.000℃左右，亦可保持在-10~+10℃之间；否则，应按 C 步

骤作清零处理。

五、注意事项

1、恒温槽的搅拌马达不得有漏电现象。

2、仪器不要放置在有强电磁场干扰的区域内。

3、如仪器正常加电后无显示，请检查后面板上的保险丝（0.75A）。

4、探头的最前端为感温点，测量应将其尽量接近被测点。整个探

头封装的较长，是为了方便使用，严禁弯折及在大于仪器满量程的被测

温度下使用。

5、仪器的通讯线为 PC 串行口兼容的标准 9D 插头。在插拔时应关

闭仪器和 PC 机电源，以防止损坏通讯口。

6、测温探头采用铜管／不锈钢装（NTY－2A／NTY－5B）封装，

请勿用于测量强酸强碱溶液或在有强腐蚀的环境中使用。

7、请勿测量带电、漏电溶液，以防烧坏探头和仪器。

8、非专业人员请勿打开仪器面板对仪器进行调试或维修。