H93734型全自动薄层铺板机

用 户 手 册

北京恒奥德仪器仪表有限公司

电话：010-51658042、51655247

www.51658042.com

。主要特点有：

1、品质精良，长期连续运行基本无故障；

2、铺板质量高，均匀度好，用于薄层色谱扫描仪定量具有很好的重现性；

3、组件配套齐全，匀浆、制板、放置一站式完成；

4、铺板速度快，运行稳，5分钟可完成一个流程；

5、使用简便，易于维护，占地少，移动方便。

仪器组成

1、主机1台：包含动力部分、控制部分、运动部分和支撑部分；

2、匀浆机1台；

3、层析搁板1架；

4、供浆槽1个：20cm宽度（含可调刮板），0-2mm范围可调；

5、厚度塞尺1把；

6、水平尺1把；

7、板架1个：可放置20×20 cm玻璃板10块;

8、色谱玻璃板1包：含20×20cm×4块，10×20cm×8块；

9、20×90 cm钢化玻璃板1块

10、储板箱1个：20×20cm宽的薄层色谱板10块

- ：第10项请用户自备或向北京恒奥德仪器仪表有限公司购置。

技术指标

1、不平行度：≤0.03mm

2、制板宽度：10cm--20cm自选

3、制板厚度：0-2 mm厚度连续可调

4、制板速度：9s/次

5、单次铺板量：20×20cm 4块，10×20cm 8块，5×20cm 16块

6、电源功率：220V/10W（主机）/5W（匀浆器）

操作方法

1、将20*90钢化玻璃放在隔板架上，把玻璃板放置在钢化玻璃上面，使用水平尺，调节仪器水平，使铺板机表面水平；

2、将供浆槽和透明挡板固定在一起，将其放置在玻璃板上面；

3、将透明挡板的螺丝松开，选择合适的塞尺厚度，将塞尺置于透明挡板的下面，固定两端的螺丝，这样在透明挡板和色谱板中间就形成了一个出液狭缝；

4、将粘合剂（3份）倒入匀浆器容器中；

5、按比例称量吸附剂（1份）加入匀浆器容器中；

6、将配置容器置于匀浆器的顶部吸盘上面，用手扶住；

7、打开电源搅拌3分钟；关闭匀浆器电源；

8、观察溶液内是否有气泡是否有未溶解的硅胶粉，如有再搅拌一会；；

9、接通主机电源，拔动开关测试机器运行状态；

10、将供浆槽挂在主机运行支架上；

11、将吸附剂浆料倒入供浆槽；

12、将主机开关拔到铺板开始；

13、铺板结束，取下供浆槽，清洗备用（一次铺成，不可重复铺板）；

14、将薄层板搁板取下，连板一起晾干；

15、将主机开关拔到中间，关闭主机电源；

16、将晾干的色谱板放入烘箱内加温干燥，将薄层搁板洗净备用；

17、将干燥的薄层色谱板放入储板箱内备用；

18、使用后的薄层色谱板首先洗去吸附剂，放于晾板架晾干待下次铺板。

制板小知识

1、玻璃板要平整均匀，厚度一致，否则铺出的板厚度不匀；

2、玻璃板要清洗干净，以免铺层脱落；

3、刮板决定厚度与平整度，要避免刮伤碰伤；

4、在玻璃板放置在薄层板搁板上时，首尾要加各一块窄玻璃板承接供浆槽保持大板完整(20×4cm放在起始端，20×6cm放在尾端)；

5、附剂浆料要均匀无气泡，匀好的浆料要避免与干粉接触；

6、粘合剂一般为水溶液，吸附剂为硅胶G；

7、铺薄的板子应该适当增加黏合剂（0.3～0.5%羧甲基纤维素钠），厚的板子应该适当减少黏合剂；

8、仪器清洗时不要使水进入电机内，运行时不要触摸电机；

9、铺层未阴干，急于烘箱加热干燥容易造成铺层脱落；

10、浆液太稀，造成铺层缺边；

11、浆液太浓或有气泡，造成蜂窝孔；

12、混浆不匀，容易造成薄厚不匀或出现波纹；

注意：如有从玻璃接缝处漏浆现象，请裁一整块玻璃板（200*900mm）放在层析板下方，如图：

供浆槽　　　　　吸附剂　　　　　　　层析板

衬板

使用塞尺调节铺板厚度的方法

相比原来使用带固定高低钢珠刮板的供浆槽而言，具有可连续调节铺板厚度的优势，但很多用户塞尺使用方法不当，达不到预期效果，有的客户还认为不如原来的刮板方便，其实正确使用塞尺，同样方便与快速：

1、将供浆槽放置在一块较大的玻璃上，便于找水平；

2、将塞尺打开，选择对应厚度塞尺；

3、将塞尺前端放在刮板最左端，松开螺丝使刮板成自由落体状态，将刮板外结构沿塞尺边缘稍用力按下，调节完毕拧紧；绝对禁止将塞尺放入其余中间部位与刮板之外部位，否则调节的厚度绝对不正确；

4、将塞尺前端放在刮板最右端，松开螺丝使刮板成自由落体状态，将刮板外结构沿塞尺边缘稍用力按下，调节完毕拧紧；绝对禁止将塞尺放入其余中间部位与刮板之外部位，否则调节的厚度不正确；

5、完毕将塞尺在空隙通过一遍，顺畅通过为合格；

注：故障无法判明或故障比较严重，需要返厂检修，请予以配合，保修期内中铁运费由我公司到付。上门处理只能解决培训、器件更换等相对简单的工作，并非所有问题都能上门解决，务请谅解。