智能绝缘电阻测试仪

智能绝缘电阻测试仪专用于试验室或现场做绝缘测试试验。内含高精度微电流测量系统、数字升压系统。只需要用一条高压线和一条信号线连接试品即可测量。测量自动进行，结果由大屏幕液晶显示，并将结果进行存储。

一、主要特点

- 采用32位微控制器控制，全中文操作界面，操作方便。

- 自动计算吸收比和极化指数，并自动储存15秒、1分钟、10分钟的数据便于分析。

- 输出电流大，短路电流大于10mA。

- 抗干扰能力强，能满足超高压变电站现场操作。

- 测试完毕自动放电，并实时监控放电过程。

- 内附可充电电池和充电器，当不使用背光灯时，充满电可连续使用6～12小时。

二、主要技术性能

准确度：     ±(10%+5字)

测量范围：     0.1M～1TΩ

试验电压：     设定范围：  0.5Kv～10KV  （500V、1000V、2500V、5000V、10000V共五档） 准确度：  5%±10V

短路电流：     >10mA

测量时间：     1分钟～10分钟（与测量方式有关）

充电电源：     180～270VAC  ,50Hz/60Hz±1% (市电或发电机供电)

工作环境：     温度-10～40℃，相对湿度20～80％。

三、操作部件功能

1.L接线端

“L”为高压输出端，称为线路端，由高压电缆引至被测线端，例如接至电机绕组、电缆线芯。

2.G接线端

“G”称为屏蔽端，用于三电极法测量绝缘材料或电缆的体积电阻，它接至三电极的保护环端。

3.E接线端

“E”称为地端，接至被测物的地、零端。例如电机外壳金属、变压器铁芯、电缆屏蔽层。

四、注意事项及其它

请注意安全，L为高压端！E为地端,必需接大地！1T=1000G 1G=1000M

操作方法

一、 进入初始设置画面（图一）

5.0  KV

电池                       28

ADS

初始设置画面（图一）

：表示电池的电量。当显示表示电量不足，请充足电后再使用。充电时电源开关处于关闭状态，使用220V交流市电。缺电时红灯亮，充满电后亮绿灯.

初始状态下， 测量图标处于选中状态，显示5.0KV表示测量电压。

- 按↑↓键 增大/减小测试电压

- 按键可以循环选择：测量图标、时钟图标 查看图标 设置图标。

- 选择测量图标时，按启/停键1秒以上，开始测量，显示测量画面（图二）

105M

00’45”

5.0KV

16-04-18

15”  106M

01’  107M

10’  _____

DAR 1.00

PI   _____

显示测量画面（图二）

大字体105 M  表示测量的瞬时值

5.0KV         表示测试电压

00’45”      表示测量过程中的时间

16-04-18 :    测量日期

15”          表示测量15秒 的数值

01’          表示测量1分钟 的数值

10’          表示测量10分钟 的数值

DAR           吸收比  DAR = R60s/R15s

PI            极化比 PI   = R10m/R60s

（4）测量过程按启/停键，或测量结束，显示放电画面（图三）

600V

600V

放电画面（图三）

600V放电过程的瞬时电压。在这个时候一定不要接触试品和测量线！等放电完毕，建议用户对试品进行人工放电。

（5）放电完毕之后，进入测量结果存储画面（图四）

[  003  ]

退出    存储

16-04-18

15”  106M

01’  107M

10’  _____

DAR 1.00

PI   _____

量结果存储画面（图四）

左半部分数据与测量画面一样，请参考显示测量画面（图二）的说明

[  003  ]  ：表示测量数据存储的序号

按键在可以选择  存储 退出 。

在处于退出状态时候按启/停键回到初始设置画面（图一）

[  003  ] 处于选中状态时候，按键在可以移动选中的位，按↑↓键修改序号。

二、当 时钟图标 处于选中状态 。

（1） 按启/停键，进入时间显示与设置画面（图五）

2016-04-18   18:09:08

退出        设置

电池

时间显示与设置画面（图五）

（2）  在年月日处于选中状态时， 按↑↓键循环修改。

- 修改完毕，按启/停键 ，光标处于“设置”状态。

- 按键选择退出状态，按启/停键 回到初始设置画面（图一）

三、当 存储图标 处于选中状态

（1） 按启/停键，进入查看存储数据画面（图六）

[ 000 ]

[ 001 ]

[ 002 ]

[ 003 ]

[ 004 ]

[ 005 ]

[ 006 ]

[ 007 ]

16-04-18

15”  106M

01’  107M

10’  _____

DAR 1.00

PI   _____

查看存储数据画面（图六）

（2）左半部分数据与测量画面一样，请参考显示测量画面（图二）的说明

（3）[ 000 ] 到[ 007 ] 表示测量序号

（4）按↑↓键 使[ 000 ] 到[ 255 ]处于选中状态，右边显示此序号的数据

（5）按→键 翻页

四、当 设置图标 处于选中状态

（1） 按启/停键，进入设置界面（图七）

参数设置

时间  10         声音  开

参数           序号  160666

语言  中         退出

设置画面（图七）

（2）按键循环选择。

（3）按↑↓键 改变相应的设置

（4）按启/停键 回到初始设置画面（图一）

（注：此设置功能厂家出厂时参数已经设置好，所以最好不要进入设置，）

仪器原理简介

1、结构

测量电压

数控调压器

0~5V		  		DC-DC

0-10KV			分压

电路

测量电路	试品输入

控制器

液晶键盘

2、各部分功能

液晶键盘：     负责键盘、显示。

数控调压器：   采用PWM电路高效率产0-5V标准输出。

DC-DC 0-10Kv： 采用升压变压器，高效转换，输出0-10kv的直流高压。具有短路保护功能

分压电路：     0-10KV的高压，转换成0-5付，便于AD采集。

测量电路：     负责数据采集，电流变换等。

控制器 ：      将所有上述模块连接，完成测量。

# 影响电阻或电阻率测试的主要因素

1 ．  环境温湿度：  一般材料的电阻值随环境温湿度的升高而减小。相对而言，表面电阻(率)对环境湿度比较敏感，而体电阻(率)则对温度较为敏感。湿度增加，表面泄漏增大，体电导电流也会增加。温度升高，载流子的运动速率加快，介质材料的吸收电流和电导电流会相应增加，据有关资料报道，一般介质在70C时的电阻值仅有20C时的10％。因此，测量材料的电阻时，必须指明试样与环境达到平衡的温湿度。

2 ．  测试电压(电场强度)： 介质材料的电阻(率)值一般不能在很宽的电压范围内保持不变，即欧姆定律对此并不适用。常温条件下，在较低的电压范围内，电导电流随外加电压的增加而线性增加，材料的电阻值保持不变。超过一定电压后，由于离子化运动加剧，电导电流的增加远比测试电压增加的快，材料呈现的电阻值迅速降低。由此可见，外加测试电压越高，材料的电阻值越低，以致在不同电压下测试得到的材料电阻值可能有较大的差别。值得注意的是，导致材料电阻值变化的决定因素是测试时的电场强度，而不是测试电压。对相同的测试电压，若测试电极之间的距离不同，对材料电阻率的测试结果也将不同，正负电极之间的距离越小，测试值也越小。

3 ．  测试时间：用一定的直流电压对被测材料加压时，被测材料上的电流不是瞬时达到稳定值的，而是有一衰减过程。在加压的同时，流过较大的充电电流，接着是比较长时间缓慢减小的吸收电流，最后达到比较平稳的电导电流。被测电阻值越高，达到平衡的时间则越长。因此，测量时为了正确读取被测电阻值，应在稳定后读取数值或取加压1分钟后的读数值。       另外，高绝缘材料的电阻值还与其带电的历史有关。为准确评价材料的静电性能，在对材料进行电阻(率)测试时，应首先对其进行消电处理，并静置一定的时间，静置时间可取5分钟，然后，再按测量程序测试。一般而言，对一种材料的测试，至少应随机抽取3～5个试样进行测试，以其平均值作为测试结果。

4 ． 测试设备的泄漏：在测试中，线路中绝缘电阻不高的连线，往往会不适当地与被测试样、取样电阻等并联，对测量结果可能带来较大的影响。为此： 为减小测量误差，应采用保护技术，在漏电流大的线路上安装保护导体，以基本消除杂散电流对测试结果的影响；

高电压线由于表面电离，对地有一定泄漏，所以尽量采用高绝缘、大线径的高压导线作为高压输出线并尽量缩短连线，减少尖端，杜绝电晕放电；

采用聚乙烯、聚四氟乙烯等绝缘材料制作测试台和支撑体，以避免由于该类原因导致测试值偏低。

5 ．外界干扰： 高绝缘材料加上直流电压后，通过试样的电流是很微小的，极易受到外界干扰的影响，造成较大的测试误差。热电势、接触电势一般很小，可以忽略；电解电势主要是潮湿试样与不同金属接触产生的，大约只有20mV，况且在静电测试中均要求相对湿度较低，在干燥环境中测试时，可以消除电解电势。因此，外界干扰主要是杂散电流的耦合或静电感应产生的电势。在测试电流小于10-10A或测量电阻超过1011欧姆时；被测试样、测试电极和测试系统均应采取严格的屏蔽措施，消除外界干扰带来的影响。