HAD-CLJ-E 型

激光尘埃粒子计数器

执行标准Q/320584FBR001-2009

使

用

说

明

书

北京恒奥德仪器仪表有限公司

电话：010－51655247、51658042

一、用途

HAD-CLJ-E 型激光尘埃粒子计数器（以下简称仪器）是用来检测净化环境中单位体积内所含尘埃颗粒数的计数仪器。

本仪器空气采样量为 2.83 L/min （即 0.1 立方英尺/每分钟），符合国际通用标准美国联邦标准209E (92年9月16日公布)的要求，便于与国际接轨，能直接检测1000000级、300000级、100000级、10000级、1000级、100级的洁净环境。

本仪器的全部指标都按照企业标准（Q/320584FBR001-2009）严格生产，按国家质量监督检验检疫总局颁布的 JJF 1190—2008 尘埃粒子计数器校准规范进行标定，整机功能采用微电脑控制处理，能直接打印检测结果。本仪器设计精巧，具有功能多、测试精度高、速度快、便于携带和使用方便等特点。本仪器一次采样可同时测得六种粒径档的尘埃颗粒数，并能选择观察其中某一粒径粒子的数目及变化情况，也可打印其检测结果，对研究、检测和评价各种洁净环境十分方便。因此，本仪器可广泛应用于微电子、医疗制药、生化制品、血液制品、食品卫生、化妆用品、精密机械、精细化工和航天航空等部门。

本仪器新增温度与湿度的测量功能，能在测尘埃的间隙，测量环境温湿度并能打印结果。（此功能现为选购）

二、工作原理

本仪器根据尘埃粒子的光散射原理，即空气中的尘埃粒子在一定强度的光束照射下，向其周围空间散射出与其粒径成一定比例关系的光通量的原理而设计。

本仪器光学传感器的散射腔中心有一个光照度高而且强度均匀的光敏感区。空气中的尘埃粒子随采样气流穿过光敏感区时，会散射出与其粒径相关的散射光，其中的一部分散射光被收集并投射于光电倍增管，光电倍增管把散射光脉冲信号转换成相应的电脉冲信号。电路系统将上述电脉冲信号进行放大和处理后，六路甄别电路将代表粒子大小的电脉冲信号进行分档，并送入电脑进行计数，将检测结果显示或打印。

三、特点

根据美国FS-209D标准,我国JGJ-90《洁净室施工及验收规范》，制药行业GMP规范等标准要求，以及我国多数用户的实际使用要求，HAD-CLJ-E型选用激光光源，把仪器的粒径灵敏度保持在0.3μm水平上，确保0.5μm粒径的准确度，满足洁净度100级的测量。

该产品主机功能是测量尘埃粒子的粒径（0.3-10μm分六档）和含尘颗粒数。

该产品由于传感器及其电路的改进和集成化，体积较小，重量轻。

该产品机内软件编进了国家标准《医药工业洁净室（区）悬浮粒子的测试方法》（GB/T16292-1996）中关于置信上限（UCL）的标准，能自动按95%的置信度作出洁净等级判别，同时还可以2.83升/分（0.1立方英尺/分）与每立方米的自动转换，方便用户使用。

该产品出厂之前整机性能全部按国家质量监督检验检疫总局颁布的JJF1190-2008尘埃粒子计数器标准规范要求进行标定，确保机器质量。

四、主要技术参数和性能

1．测量尘埃的技术参数及性能：

- 允许被测试空气的含尘浓度≯10 万颗/2.83L

- 空气采样流量：CLJ-E型：   2.83 L/min

- 洁净室（区）空气洁净度级别表：(ISO14644-1部分内容)

| 洁净度级别 | 尘粒最大允许数/立方米 |  | 尘粒最大允许数/2.83升 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ≥0.5μm | ≥5μm | ≥0.5μm | ≥5μm |
| 100级 | 3,520 | 29 | 10 | 0 |
| 1000级 | 35,200 | 293 | 100 | 0 |
| 10,000级 | 352,000 | 2,930 | 996 | 8 |
| 100,000级 | 3,520,000 | 29,300 | 9,962 | 83 |
| 300,000级 | 10,560,000 | 87,900 | 29,885 | 249 |
| 1000,000级 | 35,200,000 | 293,000 | 99,616 | 829 |

- 粒径通道：0.3   0.5   1   3  5   10  (μm)  六档

- 采样周期：分十档1 min～10 min

- 自净时间：＜20 min

- 工作环境：温    度：10～35℃

相对湿度：≤75%RH

仪器应在无腐蚀性的空气环境中使用。

2、测量温度和湿度的范围与精度：

- 温度：0～50℃±0.5℃

- 湿度：0～100%RH±3%

3、工作时间：8 小时

4、电    源： AC220V±10%    50±2Hz

5、功    耗：70 W

6、外形尺寸：260×340×130 （mm）

7、重    量： 4.8 Kg

五、整机功能

1．粒径分挡 0.3；0.5；1；3；5；10（μm）六档

2．采样时间   1～10分钟

3．采样点数   2～7点设定

4．每点采样次数   2～9次设定

5．六档粒径尘埃浓度同时检测，依次数字显示或自选粒径显示。

6．显示或打印可将2.83升/分内所含颗粒转换成1m3所含颗粒数。

7．显示或打印当前温度和湿度的数值。

六、注意事项

当机器在进入不同环境温度时，特别是低温环境进入高温环境时，水汽可能在仪器上结露，必须待机器稳定一段时间，再通电进行测量各项数值。

七．使用方法

1．开机

1.1把仪器水平放置在桌面上

1.2接好电源线，按下电源开关键，键内指示灯亮，同时前面板上数码管开始显示，粒径部分显示“P”，计数部分显示“0”，即显示P|    |0仪器已处与等待状态，并预热15分钟。

2．仪器自检（可在预热时间内进行）

（1）按一下面板上“自检”键，相应的指示灯亮。同时数码显示由P|    |0 变为 P| P|    |0 ，然后等待1分钟，由P |P|    0 变为Y|     |0表示仪器工作正常。（这时可按一下选显键，相应的指示灯亮，再按“+”或“-”键，显示粒径0.3μm、0.5μm、1μm计数值为992208，显示粒径为3μm、5μm、10μm的计数值为9168，则可进一步证实仪器正常。）

（2）再按一下“自检”键该指示灯熄灭，自检功能被取消，面板显示恢复P|     |0状态方可进行以下步骤。

3.实时时钟校正

它可以正确指示某一次测量工作的年、月、日、时，并能打印出来，为用户存档提供方便。

（1）当面板上数码管显示为P|   |0时即仪器处于等待状态，才可进行实时时钟校正。

（2）按一下时钟键，相应的指示灯亮，同时数码显由P|     |0变为1|     XX。“1”表示年份，可按“+”或“-”键，数码作相应变化输入年份，年份正确后，可再按一下“时钟”键（指示灯亮），数码管显示变为2|     XX。“2”表示月份，同样按“+”或“-”键输入正确的月份。再按一下时钟（指示灯亮）数码管显示变为 3|     XX。“3”表示“日数“，按“+”或“-”键输入正确的日数。依次类推4|     XX，“4”表示小时数，5|     XX，“5”表示分钟数，全部调整好再按一下“时钟”键，该指示灯灭，数码管显示恢复P|     |0状态。

（3）在打印测量数据的同时需要打印实时时钟数，则“时钟”的指示灯必须处在亮的状态，如不要打印出实时时钟数，则可取消“时钟”，时钟指示灯灭。

（4）一般情况实时时钟无须经常校正，但在长期不用后再次测量时进行校正，也是必要的。

4.测量周期设定

（1）如果测量周期定为1分钟一次，则不必进行这步操作，因为机微电脑自动设定将测量周期设为1分钟，无需人为再设定。

（2）如果测量周期不为1分钟，则必须进行设定，具体步骤如下：

在仪器等待P|    |0状态时，在面板上按一下“周期”键，相应的指示灯亮，同时数码管显示由P|    |0变为F    n，F表示进入周期调整状态，n是测量周期由2分到10分，任意设定。设定通过面板上“+”或“-”键的增减来达到相应的周期。如数码显示为F|    |2表示测量周期为2分钟，然后再按测量键，即为2分钟测定一次（注意：修改周期后测量时，应保持周期键灯亮）。

5.设定采样点数及每一点的采样次数(设定UCL)

（1）面板上数码管显示应为P|     |0状态，如不是该状态，可按“测量”键一至二次使其恢复成P|     |0状态，或关闭电源，再开电源也可命使仪器恢复到P|     |0状态。

（2）按“UCL”键，P|    |0变为A    X，A表示点数，可通过“+”或“-”键输入需要的测量点数。再按一下“UCL”键A     X显示变为L      X，L表示每一点的采样次数，同样用“+”或“-”键输入需要的次数，设定完毕。

（3）再按一下“UCL”键，显示恢复成P|    |0状态。

6.测量尘埃

通过上述设定后，就可按国家标准《医药工业洁净室（区）悬浮粒子的测试方法》（GB/T16292-1996）来进行下述步骤的测量。

（1）按一下“周期”键相应的指示灯亮测量周期即为设定的时间（如果采样周期为1分钟，则“周期”不必按，该指示灯灭。）

（2）按下“测量”键，该指示灯亮，仪器即进入测量状态，再按“UCL”，“时钟”键并相应的指示灯亮。

（3）把采样塑料管从后面板的接嘴上拔下，接上采样头。

（4）调节流量调节旋钮，使流量浮子的上端面与流量计表面的刻线相齐，即为每分钟2.83升。

（5）把采样头放在第一采样点位置上测量，每次测试完就自动打印一次测试结果。（实时时钟功能用户只需在第一次及最后一次打印时打印出来，无须每次都打印以减少微型打印机色带的损耗，所以测量过程中可将“时钟”功能关闭，“时钟”指示灯灭。）

（6）当第一采样点的采样次数达到设定次数，键“UCL”的指示灯会自动熄灭，表示第一采样点结束，可把采样头移至第二采样点，待数据稳定后（在移动采样头时对气流有所干扰），按下“UCL”键该指示灯又亮，测试又开始，依次类推直至各采样点全部测定完毕，最后仪器自动打印出0.5μm的95%置信度UCL值，单位均为颗/m3，并作出净化等级的判断。

7、测量新增各项功能操作步骤：（选购）

- 在关机状态下插上所需功能探头；

- 在开机P|  |O状态下进行如下操作；

- 按控制键第1次显示温度（℃），打印时显示为T；

- 按控制键第2次显示湿度（%RH），打印时显示为RH；

- 按控制键第3次、第4次为预留功能

- 如需打印各项数值，按打印即可。

8、几个键的说明

“测量”键、“选显”键、“粒/ m3”键

（1）按“测量”键，这时仪器即开始测量，面板上数码管显示，左方显示粒径档，右方显示为大于等于，该粒径档在2.83升（即0.1立方英尺）内的颗粒。显示数呈连续跳动变化，跳得快说明空气中颗粒浓度高，跳得慢颗浓度低，一次测量结束自动清零，立即重新第二次测量，每次测量值只能打印记录。

（2）“选显”键，当只需显示某一粒径且只要每一次的测量结果，则可按一下“选显”键，该指示灯亮，并按一下“+”或“-”键使显示出现所需的粒径档的可达到此目的。

（3）“粒/ m3”键，当按一下该键，该指示灯亮则显示值即转化为每立方米空气中的颗粒数。

9、测量结束工作

（1）测量结束不要立即关机，把采样头拔出并把透明塑料过滤器靠箭头一端（即是自净口）插入采样管中，使管路密封，同时让仪器继续工作3-5分钟以清除管路系统中的尘埃。

（2）当0.5μm显示数接近0时关掉电源，仪器用清洁塑料袋包装好。

北京恒奥德仪器仪表有限公司

装  箱  单

2011年11月27日

| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 单位 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 激光尘埃粒子计数器 | HAD-CLJ-E型 | 台 | 1 |
| 2 | 电源线 |  | 根 | 1 |
| 3 | 说明书 |  | 本 | 1 |
| 4 | 合格证 |  | 张 | 1 |
| 5 | 检定证书 |  | 份 | 1 |
| 6 | 保修卡 |  | 张 | 1 |
| 7 | 维修记录单 |  | 张 | 1 |
| 8 | 采样架 |  | 套 | 1 |
| 9 | 打印纸 |  | 卷 | 6 |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |