H9666  激光尘埃粒子计数器

Model H9666 Laser Airbome Particle Counter

使 用 说 明 书

# Operating and Service Manual

北京恒奥德仪器仪表有限公司

网址:www.51658042.com

电话:13439004996  周晗

目   录

- 概述 ………………………………………………………1

- 主要技术参数和性能 ……………………………………1

- 使用操作 …………………………………………………2

- 维护和维修 ………………………………………………3

- 附件清单 …………………………………………………4

- 面板布置和功能 …………………………………………4

- 附图 ………………………………………………………5

附图一      前面板布置图

附图二      后面板布置图

附图三      过滤器装配图

八、附录 ………………………………………………………7

附录一      打印机的安装与使用

附录二       UCL计算操作说明

附录三      《医药工业洁净室（区）悬浮粒子的测试方法》

（GB/T 16292—1996）

欢迎使用我厂产品!  使用前请仔细阅读本产品说明书

我厂对H9666（系列）尘埃粒子计数器产品进行不断完善、改进，恕不另行通知，请谅！

一、概述

H9666激光尘埃粒子计数器（以下简称仪器）是测量洁净环境中单位体积空气内所含尘埃粒子数（即洁净度）的测试仪器。

仪器按照国际标准（ISO 14644—1），并参考《洁空气采样流量和净室施工及验收规范》JGJ71-90和医药GMP标准设计空气采样流量和粒径档别，采用半导体激光光源和半导体光电传感器等新技术，能直接检测300000级、100000级、10000级、1000级、100级的洁净环境。其综合性能指标符合国家标准（GB 6167.1—85）。

仪器以光的散射现象为原理，由微处理器控制测试过程、判别数据、UCL（置信上限）计算、显示与打印测试结果，可不间断地提供日期和时间信息。

仪器具有功能多、测试精度高、速度快、操作方便等特点。仪器一次采样能同时得到六种粒径的尘埃粒子数目，对研究、检测和评价各种洁净环境十分便利。因此，仪器可广泛应用于电子、光学、医药卫生、彩管磁带、化学、食品、化妆品和航空航天等部门。

本仪器不宜检测超出含尘浓度允许值的大气。

二、主要技术参数和性能

1．允许被测空气的含尘浓度：≯1.0×105个/2.83升

2．最小检测粒径：0.3μm

3．空气采样流量：2.83L/min

4．检测周期及空气采样量：

⑴  1min    2.83L（0.1CF）

⑵  2min    5.66L（0.2CF）

⑶  3min    8.49L（0.3CF）

⑷  10min   28.3L（1.0CF）

5．自净：仪器0.3μm档总计数（每次1min）为零所需的时间。（国家标准规定为不大于20min）

6．光源：半导体激光器，寿命≮50000h

7．接收器：半导体光电转换器，寿命≮50000h

8．计数通道：能同时检测0.3、0.5、0.7、1.0、2.0、5.0（μm）六个粒径通道的粒子数

9．显示方式：本仪器采用多功能显示屏显示检测结果，左边两位数字显示标称粒径值，右边六位数字显示所选粒径的尘埃粒子总数，设有四种显示方式：

⑴“程显”方式：仪器以六分之一检测周期为间隔，以“总数”计数方式依次显示上一检测周期六个通道的检测结果

⑵“选显”方式：仪器以“总数”计数方式显示所选粒径通道上一检测周期的检测结果

⑶“窗显”方式：仪器以“窗口”计数方式显示所选粒径通道上一检测周期的检测结果

⑷“观察“方式：仪器以“总数”计数方式显示所选粒径通道从该检测周期开始至即时的检测结果，即可对任意通道的计数情况进行实时观察

10．打印功能：仪器内置打印机，可同时打印检测日期、时间、检测周期和检测结果

11．时钟：仪器内附有高准确度、可编程、不间断石英时钟，为检测提供准确的日期和时间信息，

并有掉电保护功能

12. 工作环境

温    度：5～40℃

相对湿度：20～70%

1

大 气 压：86～106Kpa

13．连续工作时间：8h

14．电源：220V±10%   50Hz±2Hz

15．功耗：≤40W

16．外形尺寸：主  机    245×90×230 (宽×高×深) mm

17．重量：    主  机    3.5kg

三、使用操作

1． 开机准备

⑴  电源开关[18]处于关闭位置；

⑵  将220V交流电源与电源插口[17]连接；

⑶  采样口[15]（仪器顶部）与自净口[16]用软管连接；

2． 预热

⑴  按下电源开关[18]，多功能显示屏[1]上出现“READY”字样，检测周期1min指示灯亮。

⑵  校正日期、时钟

ⅰ  按数据/时钟键[2]，显示屏[1]显示年、月、日，再按一次，显示时、分、秒，按第三次，再次显示“READY”。

ⅱ  设置和校正日期、时间。例如需校正到2002年9月12日11点30分20秒，其过程如下：

- 多功能显示屏[1]上出现“READY”字样时，按数据/时钟键[2]，多功能显示屏[1]显示为

××  ××  ××，即年、月、日；（注：×表示任意数字）

- 按设置键[6]，显示××.  ××  ××，在年份下出现“.” ，表示年份可修改，此时按

调整键[11]，使其变成02.  ××  ××；

- 按设置键[6]，显示02  ××.  ××，在月份下出现“.” ，表示月份可以修改，时按调整键[11]，

使其变成02  09.  ××；

- 按设置键[6]，显示02  09  ××.，在日下出现“.” ，表示日可以修改，此时按调整键[11]，

使其变成02  09.  12.；

- 按设置键[6]，显示××.  ××  ××，表示时、分、秒。当相应位下方出现“.”时，表示该

位可以修改。其校正方法同上；

- 在校正完毕后再按设置键[6]，此时可退出时钟设置状态。

- 在设置状态，按数据/时钟键[2]，将立即退出时钟设置状态。

说明：

A   在测量状态下，按数据/时钟键[2]，多功能显示屏[1]显示出年、月、日或时、分、秒，此时，仪器仍可处于采样测量状态，不影响测量数据和打印功能。

B   在测量状态下，按数据/时钟键[2]，再按设置键[6]，仪器进入设置状态，此时，虽然气泵仍工作，但微处理器已停止处理数据，进入等待状态。

C   预热时间为5分钟。建议清零同时预热。

- 使用

⑴  准备与测量

经预热后，在准备状态下按测量键[3]，仪器即开始一个检测周期。此时测量指示灯和程显指示灯亮，                气泵开始工作，此时，可观察采样流量计[13]，若流量正常，即可测量；若流量高于或低于2.83L，

2

则可通过流量调节[12]将流量调至2.83L（浮子中心与刻线一致为准）。多功能显示屏[1]上原来的“READY”字样消失，所显示的数据为“0”（若原来显示时间，则保持不变，直到再次按数据/时钟键[2]才开始显示粒子数）。

⑵  测量操作

ⅰ  仪器自净：用软管将采样口[15]与自净口[16]连接，使0.3μm档总计数（每次1min）为零，则视为仪器自净结束。

ⅱ  将软管两端分别与采样口[15]、采样喇叭口（附件）连接，仪器进入测量状态。为防止管道内壁吸附的尘埃粒子影响测量结果，应放过一至二遍测量数据。

ⅲ  在测量过程中，按测量键[3]，则仪器立即停止测量。若在测量过程中按清除键[5]，则当前测量周期结束，数据无效，下一个测量周期立即开始。

⑶  打印

测量结果需打印时，可按打印键[10]，这时打印指示灯亮，表示检测周期结束后，可自动打印出测量结果。再次按打印键[10]，打印指示灯灭，打印命令解除。

⑷  UCL（置信上限）使用操作见附录一UCL计算操作说明。

⑸  洁净室的测试方法见附录二[《医药工业洁净室（区）悬浮粒子的测试方法》GB/T 16292—1996]。

四、维护和维修

1. 仪器使用、贮存的注意事项：

⑴ 严格按照本仪器的技术参数条件使用、贮存。

⑵ 仪器的工作位置和采样管的进气口应处于同一气压和同一温度下，以免影响气路系统工作和产生凝露而损坏光学系统。若必须在有气压差的情况下工作，则最大压差不超过200Pa。（注意：在有气压差和温度差的条件下工作，会增大测量误差，甚至损坏仪器）

⑶ 仪器作各种测量时，气路管道不能堵塞和折弯。不测量、不自净时应及时关闭气泵。

⑷ 禁止抽取含水气、油污、腐蚀性物质的气体和高温气体。禁止在高尘埃浓度的环境下使用本仪

器，避免在非净化环境中使用本仪器。

⑸ 搬运仪器时，应轻搬轻放，少受振动，最好放在专用包装箱内再搬动，并应避免大的振动。

⑹ 仪器不用时应置于干燥、防尘良好的室内环境中，存放期间每月至少应通电一次，时间0.5小时。

⑺ 仪器在出厂包装状态下，允许在下列环境中运输和短期存放：

温度：-40～50℃

湿度：90%RH （40℃）

⑻ 仪器应每年送回生产厂标定一次，以保证其精度。

2．常见故障及处理方法（见下表）

| 故障现象 | 可能原因 | 检查和处理方法 |
| --- | --- | --- |
| 仪器不能工作 | 输入电压过低 | 待输入交流电压恢复正常后再使用仪器 |
| 打印机不动作 | 受电路干扰 | 拔下打印机电源插头（需打开主机上盖），重新插上；或关闭主机重新开机 |
| 超时自净后，0.3μm档或大于0.3μm各档还有较多的计数 | 气路通道漏气 | 检查气路，各导气管应插紧 |
|  | 过滤器滤膜破裂 | 检查过滤器是否密封好，O型圈是否变形，并更换滤膜（见附图三） |

3

| 故障现象 | 可能原因 | 检查和处理方法 |
| --- | --- | --- |
| 流量调不到2.83L/min刻线处 | 导气管有堵塞、折瘪或开路 | 检查所有管道有无弯折 检查各导气管接口是否接好 |
|  | 流量计浮子卡死在下端 | 拔下上下端气管，用压缩空气吹流量计 下接嘴，使浮子浮起 |
|  | 过滤膜堵塞 | 过滤膜堵塞 |
|  | 气泵损坏 | 送回生产厂修理 |

五、附件清单

- 电源电缆                 1根

- 采样支架                 1个

- 采样喇叭口               1个

- 软管                     2根（长、短各1根）

- 过滤膜                   5张

- 2A保险丝                5只

- 打印纸                   10卷（外径Φ30mm，纸宽44.5mm）

- 说明书                   1份

- 鉴定证                   1份

- 合格证                   1份

六、面板布置和功能

仪器的面板有两块：前面板和后面板。

- 前面板布置及功能（见附图一  前面板布置图）

⑴  多功能显示屏[1]（LED显示屏）——通过按键操作，可显示年、月、日；时、分、秒；粒径档别以及尘埃颗粒的测量数据。

⑵  数据/时钟键[2]——显示年、月、日；时、分、秒；

⑶  测量键[3]——按此键，仪器中的气泵开始工作，使仪器处于测量或自净状态。再按一次，气泵停止工作，仪器处于准备状态。

⑷  周期键[4]——每按一次仪器便按 1min → 2 min → 3min → 10min →1min …选择检测周期；

⑸  清除键[5]——按一次键，测量数据清零，检测周期重新开始；

⑹  设置键[6]——修改年、月、日、时、分、秒数据；

⑺  粒径键[7]——每按一次，仪器便按0.3、0.5、0.7、1.0、2.0、5.0（μm）……顺序循环选择显示某一粒径的粒子数；

⑻  UCL键[8]——仪器进入置信上限计算功能；

⑼  选择键[9]——每按一次，显示方式改变一次，其顺序为 程显 → 选显 → 窗显 → 观察 →程显 ……；

⑽  打印键[10]——按一次键，仪器执行打印功能，再按一次打印命令取消；

⑾  调整键[5]——选择设置内容。每按一次，便按 年 → 月 → 日 → 时 → 分 → 秒 →年 →

月……顺序改变设置内容；

⑿  流量调节[12]——调节采样流量；

4

⒀  采样流量计[13]——指示采样流量；

⒁  内置式打印机[14]——打印出检测结果；

⒂  采样口[15]——现场采样进口；

2． 后面板布置及功能（见附图二  后面板布置图）

⒃  自净口[16]——仪器处于自净状态下与采样口（位于仪器顶部）软管连接使用；

⒄  电源插口[17]——接入220V/50Hz交流电；

⒅  电源开关[18]——控制仪器电源的接通或断开。

⒆  保险丝[19]——2A保险丝。

七、附图

附图一      前面板布置图

1. 多功能显示屏  2. 数据/时钟键  3. 测量键   4. 周期键  5. 清除键

6. 设置键  7. 粒径键  8. UCL键  9. 选择键10. 打印键  11. 调整键

12. 流量调节  13. 采样流量计   14. 内置式打印机  15.采样口

5

附图二      后面板布置图

16. 自净口  17. 电源插口  18. 电源开关  19. 保险丝

附图三      过滤器装配图

⒈ 过滤器座 ⒉ “O”型密封圈50×4（二只） ⒊ 铜箍  4. 支撑圈

⒌ 滤膜  ⒍ 不锈丝网 ⒎ 软密封垫（二片） 8. 压圈 ⒐ 过滤器盖

注：更换滤膜请旋下3个固定螺钉，再打开过滤器内部

6

八、附录

附录一   打印机更换卷纸与色带

打印机由可翻转面板前盖、机壳、打印机机头、拉板、电路板、纸轴、纸卷和紧固卡条组成。面

板前盖设有透明窗，可观察打印纸用量。翻开面板前盖，在右下方设有一个 SEL、LF共用按键和

SET指示灯，透明窗上方为带切纸锯齿的出纸口。打印机机头和纸卷安装在前盖后的机壳内。

安装纸卷与上纸

翻下前盖，稍用力捏住弹性纸轴的两端向上取出，换上新纸卷再原位放入纸轴架上。

将计数器处于开机状态，此时打印机上的指示灯亮。将打印纸的前端剪成三角形后垂直送入进纸口，再按住按键1秒钟以上，打印机开始走纸（此时指示灯灭），待打印纸从打印机机头上方出纸口伸出一段时，按一下按键停止走纸，自动进入指示灯亮的待命状态，再将面板前盖盖好。

打印过程中按一下按键，打印机打印完当前行后暂停打印，进入指示灯灭的离线方式。再按一

下按键（时间不超过1秒钟）进入在线方式，继续打印；打印机暂停时按住按键1秒钟以上打印机开

始走纸，可进行上纸操作。

更换色带

翻下打印机前盖板，捏住机头拉板两侧的弹性卡条，将机头拉板向外拉至色带盒全部露出，即可更换色带。

附录二  UCL计算操作说明

根据国家检测标准，为方便用户，我公司开发了UCL（置信上限）计算模式，免除用户手工计

算烦恼。方法如下：

1 开机：在所选采样点处作好测量准备。打开电源开关，进入待机（READY）状态，设置好采样高度。

2 设置检测周期：按周期键，根据需要，选择周期。（1min  2min   3min   10min）

3 设置UCL模式：①按UCL键，UCL显示灯亮，②按设置键，再按加键设定屏幕所显数字（2-9），该数字为检测点数。再次按下设置键，检测点数确定，仪器屏幕显示READY。

4 进入UCL测量模式：按测量键，仪器进入测量状态，按下打印键，进入打印状态。仪器每点测量次数固定设置为3个周期，3个周期结束后，仪器自动进入待机状态（屏显READY）。更换采样点，按下测量键，进入下一点测量。

5 结果：测量结束，仪器会打印出0.5及5微米的UCL值及每点均值最大值。

例： 5个点   周期2分钟

  - 打开仪器后面开关，屏显READY

  - 按周期键，设定为2分钟

  - 按UCL键 UCL指示灯亮，按设置键，按加键（调整键）将屏显数字调至5

  - 按设置键确认，屏幕显示READY，UCL指示灯仍亮

  - 按测量键，按下打印键，正常测量.打印

  - 3分钟后，仪器自动停止，屏显READY，UCL指示灯仍亮

  - 仪器移动至第二点，按测量键，开始检测

7

  - 重复此操作，5点后，仪器自动停止，屏显READY，UCL指示灯不亮，打印机打出0.5

及5微米的UCL值及每点均值最大值

打印结果：

C：3（每点测3次，固定值） N：5（5个采样点）  P：2（周期2分钟）

注意：  检测过程中，切勿断电，否则将中断检测！！！

UCL灯亮，周期不可调。

检测过程中，可使用清零键，使该周期重新开始。

检测数据超出6×105/2.83升 ，将不能得到结果。

附录三 《医药工业洁净室（区）悬浮粒子的测试方法》（GB/T 16292—1996）

北京恒奥德仪器仪表有限公司

13439004996  周晗