HAD-YG981A-Ⅲ 纤维油脂快速抽出器

使 用 说 明 书

- 用途

本仪器用来快速测定羊毛、化纤等各种纤维的油脂含量，适用于毛纺、化纤、棉纺等行业的工厂、科研和检验单位，尤其适合对工艺过程的含油量控制进行快速测定。

- 原理和特点

本仪器采用溶剂萃取法提取纤维中的油脂，与索氏法的原理相同，都是用乙醚或其它溶剂萃取纤维表面油剂，再使溶剂挥发、然后测定油脂含量。

本仪器的特点，是在萃取时对纤维进行机械挤压，并同时加温蒸发溶剂，从而加快了萃取过程，一对平行试验只需一小时左右就可得到结果。

本仪器在型式上参考了英、日等国同类仪器，主机采用全金属结构，坚固耐用；温控部分采用了大规模集成电路、线性校正等先进技术，控温正确，使用方便。

- 技术参数

- 加热装置温度控制范围：室温～150℃

- 温度指示误差：±1％

- 电源：交流220V±10％50HZ

- 加热功率：360W

- 重量：主机17Kg；温控箱1.5Kg

- 外形尺寸：主机（长×宽×高）

200×260×450（mm3）

温控箱（长×宽×高）

120×150×170（mm3）

- 试样和设备

- 每次试样2g，一次平行试验需试样2只；

- 萃取剂用量20ml；

- 天平：感量0.0001g;

- 恒温烘箱；

- 仪器应放在通风处（例排气罩、通风柜）附近，使挥发的溶剂迅速排出。

- 仪器结构

仪器由主机和温控箱组成（见图1），两者之间有导线相连，另有一电源线。

主机中部是提油筒1及压杆2，上部是螺杆加压器3。底座上装有加温装置，蒸发皿4安放在加温圈5上，带手柄的压圈6使蒸发皿定位，仪器还附有钩针7和压盖8。

温控箱上装有温度控制仪9和仪器的总开关10，箱体背面有电源及温控插座和保险丝。

温度控制仪上各指示灯和按钮的用途已表明在图2中。其中标有SET、R/S、ｖ/＾的四个按钮供用户调整，一般情况下，用户不需要再去调节其它参数。

- 试验方法

  - 开通仪器  用仪器所附的导线将主机和温控箱连好，电源线接好。按下箱体 上的总开关，此时温控仪即有数字显示。

  - 设定温度  按一下仪表上的“设定键”，此时可调节移位键，增值键，减值键将数字调到所需要的温度值，然后再按一下设定键使它复位，此时仪器即进入自动调节状态，“控制指示”的红绿两灯将交替闪亮，温度达到设定温度时，试验即可开始。设定温度的高低应根据所选用的溶剂性能来确定。

  - 称重  称好预先干净处理过的蒸发皿的重量（G1）,放在加热圈上，上面压好压圈。

  - 提油  用镊子将纤维放入提油筒内，用压杆压实，然后倒入约10ml溶剂，将压盖盖在提油口上，让溶液缓慢地从提油筒下部的小孔中滴淌到蒸发皿内。

  - 加压  当溶液不再下滴时，将加压杆再放入提油筒内、逐渐旋下螺杆挤压纤维，使残存的溶液流出。

  - 二次提油  移开螺杆和加压杆，再将10ml溶剂注入筒内，重复上述提油过程。

  - 称纤维干量  最终挤干纤维后，用镊子将纤维取出，放在干净容器中一起放入烘箱，在100～110℃范围内烘到纤维恒重，称量（G3）.

  - 称量  待蒸发皿溶剂蒸干后，冷到室温，称量（G2）。

  - 计算

上油率O=G2−G1G3×100    含油率Q=G2−G1G3+(G2−G1)×100

每批试样以平行试验的平均值表示，取小数后两位。

- 仪器附件

7.1 镊子1把

7.2 压盖3只

7.3 蒸发皿12只

北京恒奥德仪器仪表有限公司

电话:010-51658042/51655247

网址;www.51658042.com