H11692药物凝点测定仪

使用说明书

北京恒奥德仪器仪表有限公司

电话:010-51658042/51655247

网址:www.51658042.com

目    录

一 产品概述………………………………………………2

二 主要技术参数…………………………………………2

三 性能及特点……………………………………………3

四 准备与试验步骤………………………………………3

五 维护与保养……………………………………………6

一、产品概述

药物凝点测定仪，本仪器按2010版《中国药典》附录VI D 凝点测定法设计制造，测定药物由液体凝结为固体时候，在短时间内停留不变的最高温度。某些药品具有一定的凝点、纯度变更,凝点亦随之改变。测定凝点可以区别或检查药品的纯杂程度。

*                   *                  *              *

二、主要技术参数

型号规格                       H11692

控温范围    		      - 20℃～ +70℃（室温≤20℃）

控温方式       			数显PID温控仪

控温精度                      ±0.1℃

加热方式                      不锈钢电热管加热

制冷方式                      进口压缩机制冷

观察方式                      双层保温杜瓦瓶透明观察

工作方式                      双孔

试样搅拌方式                  自动机械搅拌

制冷控制                      进口磁力泵

加热功率                      800W

制冷功率                      1200W

工作电源                      AC220V±10%   50HZ

工作环境                      相对湿度：〈80%

温度：室温≤20℃

三、性能及特点

3.1、本仪器成套分为两部分，左边部分为冷浴做样部分，右边为加热做样部分。做样系统为左右式的整体结构，仪器下部为电路控制部分，操作简单、方便。

3.2、仪器采用数显PID温控仪控温，控温精度可达±0.1℃，其温度显示直观，读数准确，还可调整因温度传感器老化产生的误差。因控温精度的要求传感器采用Pt100，感温灵敏分辨率高，抗干扰强、控温精度高。

3.3、本仪器的冷浴是采用双层真空保温瓶，能很好的透明观察试样,保温性能良好。

3.4、本仪器搅拌方式采用自动机械搅拌。

3.5、不需循环冷却水，采用风机风冷，接通电源即可制冷。

3.6、仪器采用铜管做成冷室，恒温冷却循环浴,高能效的制冷器也可兼做其它循环冷却用。

3.7、本仪器采用优质钢板成型加工，表面采用静电喷涂工艺、坚固耐用，抗腐蚀性强。

3.8 、本仪器使用和维修均很方便。

*                   *                  *              *

四、准备与试验步骤

4.1、准备

4.1.1、仪器开箱后，外观检查仪器是否破损，各仪表开关是否完好，螺丝是否松动，并按装箱单清点配件是否齐全。

4.1.2、仪器安放在通风良好的环境中，安放地点离墙面至少300mm，便于压缩机风扇散热。

4.1.3、在通电之前应对仪器接线进行检查，所有的开关处于关闭状态。

4.1.4、将电加热管及传感器连接线，连接到仪器后面板航空插孔内，各接头均不相同，可对应连接。

4.1.5、搅拌电机支杆安装在仪器上黑色螺丝孔内，并将其拧紧。并将搅拌电机安装在支杆上。

4.1.6、仪器 “搅拌”为试样电机搅拌开关，打开“搅拌”开关后，按“A”“B”开关，分别进行试样搅拌。

4.1.7、向杜瓦瓶装入适量的工业酒精，其液面高度要适当，当2只凝点试管放入时酒精不溢出，液面离上缸盖的高度保持在3CM 左右。

做样温度在室温以下，请使用工业乙醇（工业酒精）做制冷介质；

右边单层玻璃缸中请注入蒸馏水，当2只凝点试管放入时酒精不溢出，液面离上缸盖的高度保持在3CM 左右。

4.1.8、仪器左边温控仪及开关控制左边制冷系统；右边开关控制仪器右边加热部分。

温控仪设定操作方法如下步骤：

打开‘电源’开关，‘温度’开关，温控仪面板开始显示

（1）、温控仪面板上排数字显示浴内的实际温度（测量值PV），下排数字显示设定温度

（设定值SV）。

（2）、按温控仪SET进行各项参数的修改和调整，按移位键“”，加数键“▲”和减数键“▼”可快速设定各参数。SV所设定的温度值，当浴内温度达到设定温度时，会在设定温度附近上下摇摆几次，然后趋于稳定。

（3）、当LOC为 0000时，只有SC参数可修改；当LOC为8000时，除SC外，所有参数可修改。

(4)、当温控仪上显示的浴内温度与标准温度计有差别时，可通过设置“SC”（测量值修正量）参数来进行调整。若实际温度比仪器测量温度高2℃，则SC在原来基础上加2℃；反之则反。

(5)、如控温效果不太理想,按“▲”键5秒钟，“AT”自整定灯亮，温控仪进入自整定状态；“AT”自整定灯灭，整定结束（若在自整定过程中进入设定状态，则退出自整定程序）。

（6）、温控仪出厂时已设定好所有参数，如非特别情况，请不要随便改变其上的参数。

4.2.1、取做样试品（如为液体，量取15ml；如为固体，称取15～20g，加微温使熔融），置试管中，使迅速冷却，并测定该试样的近似凝点。

4.2.2、将温控仪温度调到比近似凝点低5℃的温度，等待水浴温度稳定。

4.2.3、、再将内管置较近似凝点约高5～10℃的水浴中，使凝结物仅剩极微量未熔融。

4.2.4、将内管插入外管中，将搅拌器和温度计塞入橡皮塞中，使温度计刚好插入不锈钢搅拌器的环中。再将橡皮塞放入内管上。

4.2.5、将试验内外管、温度计等放入金属浴中，用搅拌器不断搅拌试品，每隔30秒钟观察温度1次，至液体开始凝结（可以将内试管拿出直接观察，并迅速放回去；或者观察温度计温度，液体凝结时，温度会上升），停止搅拌并每隔5～10秒钟观察温度1次，至温度计的水银柱在一点能停留1分钟不变，或微上升至最高温度后停留约1分钟不变，即将该温度作为试样的凝点。

4.2.6、如果某些药品在一般冷却条件下不易凝固，需另用少量供试品在较低温度使凝固后，取少量作为母晶加到供试品中，方能测出其凝点。

4.2.7、实验结束，关闭仪器电源。

*                   *                  *              *

五、维护与保养

5.1、本仪器采用单相220V交流电源，使用时必须接地良好。

5.2、请按说明书中所规定的方法进行，禁止带电拨插电缆和内部接线，内部接线不要随便改动。

5.3、仪器停止工作时，应断开电源开关。经常用纱布擦拭仪器表面，以保清洁。

5.4、定期检查仪器的工作情况是否良好。

5.5、本机如果在一定时间内不准备使用时，应将玻璃仪器及各试样备品配件进行适当处理，以免影响正常使用。

5.6、仪器在长期使用过程中，如果环境湿度大，造成水珠凝集，从而会影响仪器绝缘，导致漏电，因此，仪器需有良好接地，保证仪器和操作人员使用安全。

5.7、不得随意频繁打开仪器左边的制冷开关，因频繁开关产生冲击电流较大，对压缩机寿命有一定影 响，因此在使用过程中，须间隔至少５分钟方可开机。