- 安装

说明：

H7282-1无电流、高低限输出功能

（1）     4-20 mA 正输出端

（2）     4-20 mA 负输出端

（4）（5） 高限控制继电器常开输出端

（6）（7） 低限控制继电器常开输出端

（8）（10）电源输入端

（3）（9） 内部无连接

4. 仪表操作

4.1  键盘说明

功能菜单选择键  左移键   增加键  数据确认键

4.2  仪表操作

测量状态下，按键，仪表切换

显示为当前被补偿温度值，按

和键输入当前被测溶液的温度值，

按键保存并返回测量状态

测量状态                                            温度显示

高限设定                                            校准

低限设定                                            回差设定

H7282-1只有校准菜单项

说明：连续按键，仪表设定选项在以上状态切换，按键，进入所设定的菜单，按和键修改所要设定的值，按键保存所设定好的数据。

注：1.每一选项在设定完毕后，必须按下键，数据才被保存。所被设定

值由闪烁状态转变为不闪烁！

2.高低限设定为全量程范围，但必须高限大于低限！

上下限回差范围的设置示意图

5. 仪器的校正

校准方式采用三点校准。校准过程中自动识别三种pH缓冲溶液；并设有校准保护功能，非法校准不被执行。

校准前请按要求配制好pH值为4.01、6.86和9.18的三种缓冲溶液。校准前电极部分必须浸没在清水或被测溶液中活化5分钟。

校准方法如下：当处于测量状态时

- 按键，直到仪器显示“CAL”, 即进入校准状态。

- 按键，仪器显示“C 1”。将清洗干净的电极插入配置好的第1种标定液等待3-5分钟。按下键，显示由“C 1”变换为“C 2”后。再将电极拿出第1种标定液，清洗干净。（严格遵守操作顺序）

- 把电极插入配置好的第2种标定液等待3-5分钟。按下键，显示由“C 2”变换为“C 3”后。再将电极拿出第2种标定液，清洗干净。

- 把电极插入配置好的第3种标定液等待3-5分钟。按下键，显示由“C 3”变换为“温度值”后。再将电极拿出第3种标定液，清洗干净。

(5) 按下键;

A: 如果校准失败，则仪器显示“E-1”闪烁状态。此时如果按键，

则仪表退出校准状态，返回到测量状态；如要重新校准，请检查缓冲溶

液和电极接头后，按键，仪表重新显示“C 1”，重复步骤（2）-（4）

进行校准。

B: 如果校准通过，仪器会切换显示为上次校准的温度值，用水银温度计

测量当前校准用标定溶液的温度，按和键把此温度值输入仪表。

(6) 按键保存，仪表返回到测量状态。

(7) 复检PH,按下 按键，把当前溶液温度值输入仪表。传感器分别插相对

应的标准溶液中，复查校准的结果是否符合要求。不能与对应的标准pH

对应的，送厂家报修。

6. 测量电极安装

电极为塑壳复合电极。带 3/4＂NPT管螺纹接头。

保养：

1.电极避免干放，当电极不用时，要用水冲洗干净并插回加有1molKCL

的盛液套内，或者将电极插入加有1molKCL的容器中。

2.电极应定时清洗，若电极玻璃球泡与聚四氟乙烯环形液接界污染，

可用下列试剂清洗。

①油脂或含油物可用表面活性剂清洗。

②钙沉淀物或金属氢氧化物可用10%的稀盐酸清洗。

③硫化物沉淀可用10%的稀盐酸清洗。蛋白质附着物可用10%的稀盐

酸和胃蛋白酶的混合物清洗。

为确保电极测量结果反映实际，应避免电极室间因有气泡或死水而造成数据失准，请严格按下图安装：

1. 概 述

PH-750/850型在线酸度计是一种用于工业在线测量和控制pH的精密仪表。安装使用方便，运行可靠,环境适应性强,维护量小。

2. 主要技术指标

| 型号 功能 选项 | H7282-1 | H7282-2 |
| --- | --- | --- |
| 上、下限控制输出 | --- | ● |
| 隔离 4～20mA | --- | ● |

测量范围：0.00～14.00pH

分 辨 率：0.02pH

准 确 度：±0.1pH

显示方式：3½位LCD显示

校准方式：三点校准（溶液自动识别）

手动温度补偿：0～100℃

电极耐压力：0～0.5MPa

测量距离：标准配置10m或另行约定______m

水样条件：压力：≤0.3MPa

流速：≤3米/秒

输出电流：隔离4～20mA

控制输出：高、低限（常开）触点输出

触点容量：3A/AC250V(阻性负载下)

供电电源：AC 220V±10% 50/60Hz  □

AC 110V±10% 50/60Hz  □

DC 24V  □

环境条件：湿度：≤85%/RH；除地磁场外，无其他强电磁场干扰。

外形尺寸：48×96×100mm（高×宽×深）

表盘开孔：45×91mm

安装方式：盘装

注意事项：

1. 测量电极应安装在管路中流速稳定且不易积聚气泡处。

2. 电极应深入到活动水体。

3. pH信号属微弱电位信号，其采集电缆应独立走线，不与电源及控制

线同穿一根护管，以免干扰。

7. 维护保养

1. 测量电极是精密部件，除非必要时，不要经常从测量室中取出。应

定期对pH电极进行清洗。

2. 测量电缆是专用电缆，不可随意更换其它型号电缆，不合格的电缆

会引入很大误差。

3. 测量电极损坏或失效时，请采购更换同样型号的复合电极。并按本

说明书 第5章进行校准。

4. 仪器采用精密集成电路和电子元件组装，要注意防潮。

8. 仪器成套性

电  计  一台       传感器  一支       固定夹  一付

说明书  一册       合格证  一个