立式去污机使用说明书

一、主要用途及工作原理：

立式去污试验机主要用于洗涤剂研究、检测机构和生产厂家对洗涤剂去污能力评价、进行再沉积试验以及对产品质量控制等方面。它的洗涤方式类同于家用波轮式洗衣机，由六个工作单元组成，通过圆弧齿同步带带动六根搅拌叶轮作往复式旋转，更为切合实际洗涤条件；每个洗涤单元在相同的条件下同时进行工作，其测试结果更准确、更合理。

二、结构说明：

该机为台式外型，适于放置在工作台或试验桌上，六根工作主轴垂直于台面平行排列，开式工作状态便于操作者随时观察洗涤情况。恒温水浴槽位于设备前下方，上面盖不锈钢工作台面板，工作时与不锈钢洗杯构成封闭的循环水浴槽。

主传动机构位于设备后上方，仪表、电气控制组装一体置于设备右上角，所有按钮和仪表都集中在一块操作面板上。

框架采用结构方管组焊而成。

板式组合铝合金外壳，便于维修和维护。

三、技术参数：

工作电压：220V 、50Hz/60Hz

电机功率：0.37Kw

控温范围：室温-85度

转速范围：30~220转／分

转速误差：±1转

加热功率： 1Kw×2

温度误差：±0.5℃

工作单元：６个

外型尺寸：1300×540×860

重    量：120Kg

四、安装与调试：

１、本机需放在牢固的工作台或实验桌上（台面上最好垫一块厚５毫米的橡胶板）。

２、打开上盖，检查传动带是否脱落，检查张紧机构的固定螺栓是否松动。

３、清除水槽内由于包装、运输掉入的杂物，用清水洗净后，再加入35~45L纯水，其水位以和蒸发器上圈平齐或略低一些为宜。

４、主电源插座要求单相220V 、50/60Hz的交流电。

五、使用：

１、合上总电源，循环水泵开始工作。同时触摸拼点击进入系统，显示出工艺转动速度；，显示出运转工艺时间；工艺温度，显示出水浴温度。

注：开机即进入加热模式 ，调节工艺温度，自动加热到需要的温度.

ａ、出厂转速设定值为160转/分。如需调整，点击工艺转速，输入需要的转速，点击确定。

ｂ、运转时间出厂设定为15分钟。如需改变，点击工艺时间，输入需要的时间，点击确定。

C、水浴温度通过点击工艺温度窗口，调整需要的温度，然后确定

d、仪表其它键请勿动，因出厂时已调好。

２、将6个不锈钢洗杯分别放入六个孔内，注意必需把洗杯外沿上的销子嵌入孔边的槽内。

３、把搅拌叶轮轴放入洗杯，并使底孔插入洗杯的轴座上，用手向上推搅拌轴联轴套，使搅拌叶轮轴进入联轴套内，放下联轴套。

4、将洗涤液分别注入各洗杯内（通常在500~1000ML）。

5、当实际温度达到设定温度时，按启动键，并向各洗杯内同时投入标准污布，仪器开始工作。

６、当洗涤时间到达所设定的洗涤时间时，搅拌叶轮自动停止转动，蜂呜器发出报警。

７、如果运行中需停机，可按下停止键。

８、试验结束后，取出污布，用自来水冲洗（按国标操作），将搅拌叶轮轴和洗杯取出，用水清洗后，待用。

六、故障原因及解决方法：

１、带传动部分发出异常声音。

适当调节传动带张紧力，以满足传动要求。

２、通电后，搅拌轴不启动。

检查传动主轴与曲柄的紧固螺丝是否松动。

３、循环水泵发出异常声音。

检查水槽的进、出口是否被堵，应保持进、出口畅通。

4、更换水槽内循环水后，水泵不转。

打开后盖，分别将水泵的进、出口管道抬高，排出空气。

七、维护与保养：

1、该机减速器润滑油采用40#机油，根据使用频繁程度，应定期进行更换。一般情况须在8~10个月更换一次。

2、应定时补充、更换水槽内循环的纯水，使水位保持在规定的范围之内，严禁用自来水。

3、定期检查传动系统的紧固螺栓，防止松动影响正常使用。

4、做完试验后，应将洗杯和搅拌叶轮轴用水清洗净，置于通风干净处待用